ТЕХНИЧЕСКА СПИЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

- Описание:

Монтирана на фланец, пълна с водород електронна лампа – тиратрон с позитивна решетка за импулсна употреба. Съдържа резервоар с водород.

Пиково обратно напрежение на анода                                      20        kV  max

Пиков ток на анода                                                                        325           A max

Среден аноден ток                                                                         500        mA max

Температурен фактор на анода                                          3.9 x 109 VApps  max

Пикова изходна мощност                                                              2.0       MW max

- Общи параметри

  - Електрически

Катод (свързан вътрешно към единия край на

отоплението)                                                                                окисно покритие

Напрежение на отоплението                                                         6.3 + 7.5%     V

Ток на отоплението                                                                                     10.6     A

Минимално време за подгряване                                                                3 min

  - Механични

Монтажна височина                                                                      168.35 mm max

Разстояние необходимо под монтажния фланец                   31.75 mm max

Диаметър (без монтажния фланец)                                            61.10 mm max

Нетно тегло                                                                                          340g    прибл.

Монтажна позиция                                                                      без ограничение

Връзки                                                                                                             кабелни

Горен конектор                                                                         BS448-CT3 / MA359

Охлаждане                                                                                                  въздушно

- Максимални и минимални характеристики

МИН              МАКС

  - Анод

Пиково обратно напрежение                                                -                       20       kV

Обратно пиково анодно напрежение                                 -                       20       kV

Пиков аноден ток                                                                      -                     325         A

Среден аноден ток                                                                   -                      500     mA

Скорост на нарастване на анодния ток                               -                   1500   A/µs

Температурен фактор на анода                                            -             3.9 x 109 VApps

  - Решетка

Напрежение за управление на решетката

без товар                                                                                  200                    -            V

Ширина на импулса                                                               2.0                    -          µs

Скорост на нарастване на импулса                                   180                    -      V/µs

Пиково обратно напрежение на решетката                      -                    200        V

Товарно отклонение на напрежението

на решетката                                                                              0                  -120        V

Импеданс на веригата на решетката                                   -                    500        Ω

  - Катод

Напрежение на отоплението                                                 6.3 + 7.5%                 V

Време за подгряване                                                             3.0                     -      min

  - Изисквания на околната среда

Околна температура                                                             -50                    +90     oC

Надморска височина                                                               -                         3     km

Дата: 18.06.2018 г				Изготвил:

/доц.д-р Румен Габровски/