ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Предмет на поръчката: „Доставка на вакуумни елементи – радиолампи главен Тиратрон-2 броя, към линейни ускорители модел Unique TM Performance 2074 и 2075” по Техническа спецификация-Приложение 1

- Описание:

Електронна лампа пълна с водород– тиратрон за импулсна употреба. Съдържа вграден резервоар с водород.

Пиково право напрежение на анода                                            33               kV  max

Пиково обратно напрежение на анода                                        25               kV  max

Пиков ток на анода                                                                        1000               A max

Среден аноден ток                                                                          1.25               A max

Температурен фактор на анода                                            14  x 109              VApps  max

Пикова изходна мощност                                                              16.5              MW max

- Общи параметри

  - Електрически

Катод (свързан вътрешно към единия край на

отоплението)                                                                                окисно покритие

Напрежение на отоплението                                                        6.3 + 0.2         V

Ток на отоплението                                                                                     22        A

Минимално време за подгряване                                                            5        min

  - Механични

Монтажна височина                                                                      317.5 mm   max

Разстояние необходимо под монтажния фланец                   31.75 mm max

Диаметър                                                                                            84.12 mm max

Нетно тегло                                                                                          700g    прибл.

Монтажна позиция                                                                      без ограничение

Връзки                                                                                       конектори тип   B5F

Горен конектор                                                                                          BS448-CT3

Охлаждане                                                                                                  въздушно

- Максимални и минимални характеристики

МИН              МАКС

  - Анод

Пиково право   напрежение                                                  -                       33       kV

Обратно пиково анодно напрежение                                 -                       25       kV

Пиков аноден ток                                                                      -                    1000       A

Среден аноден ток                                                                   -                      1.25       A

Скорост на нарастване на анодния ток                               -                   5000   A/µs

Температурен фактор на анода                                            -             14 x 109   VApps

  - Решетка

Напрежение за управление на решетката

без товар                                                                                  200                  1000       V

Ширина на импулса                                                               1.0                    -            µs

Скорост на нарастване на импулса                                     1                    -          kV/µs

Пиково обратно напрежение на решетката                      -                    450        V

Товарно отклонение на напрежението

на решетката                                                                             -50                -150        V

Импеданс на веригата на решетката                                   50                  800        Ω

  - Катод

Напрежение на отоплението                                            6.3 + 0.2                           V

Време за подгряване                                                             5.0                     -      min

  - Изисквания на околната среда

Околна температура                                                             -50                    +90     oC

Надморска височина                                                               -                         3     km

Изготвил: