Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Характеристика на  уредба за брахитерапия с  висока мощност на дозата – GammaМed plus iX

- Цифрово управление от терапевична контролна станция – тип на софтуера:

iX Afterloader Control Sofware ( Version 1.2 )

- Радиационна защита – максимална въздушна керма на 1 м от повърхността-

1 mG/h

- Максимален капацитет на защитния барабан 555 GBq (15 Ci )

- Минимален брой канали – 3

- Режим на работа с висока мощност на дозата до 12 Ci

- Радиоактивен източник – 192 иридий  ( Ir -192)

- Наличие на аварийна система за прибиране на източника и за радиационен контрол

- Пациентска маса с ръчно управление , подвижна за транспортиране на лежащо болни пациенти

- Апликатори за лечение на гинекологични карциноми ( вагинални цилиндри, Овоиди ), подходящи за рентгенова визуализация

- Други апликатори ( кожни тубуси ) , включително и такива за контрол на качеството и калибровка.

Характеристика на дозиметрична апаратура (комплект) за калибровка на радиактивен източник, към уредба за брахитерапия.

- Електрометър –EXCALIBUR CDX 2000B Electrometer – A

- Йонизационна камера – HDR 1000 PLUS WELL CHAMBER

- Допълнителен инструмент HDR 1000 QA Tool , за поставяне в йонизационната камера HDR 1000 PLUS WELL CHAMBER на мястото на стандартния държач на източника.

- Комплект кабели и приспособления към изброената апаратура ( т.1 до т. 3 ) .

Характеристика на източник за брахитерапия към уредба за брахитерапия висока мощност на дозата – GammaMed plus iX

- Тип на източника:

Ir- 192 GammaМed plus HDR 0.9 mm – ( фиксиран на гъвкав метален кабел с цел дистанционно задвижване от автоматизираната уредба за брахитерапия).

- Размери на капсулата :

0.9 мм  диаметър;   4,52 мм дължина

- Размери на източника:

0.6мм диаметър;   3,5 мм дължина

- Класификация по ICO  :

ICO /80/ C53211

- Радионуклид :

Ir- 192

- Активност при производството :

444 GBq или приблизително 12 Ci .

Изисквания към Изпълнителят:

Изпълнителят трябва да :

- Поддържа и настройва, а при необходимост преинсталира софтуер за управлението на апарата за брахитерапия GammaМed plus iX , като в това число доставя  и добавя ( инсталира ) необходимите актуализации ( ако има такива ).

- Сервизира, поддържа и профилактира работната станция и конзолата за управление, както и прилежащите им технически съоръжения и възли, като в това число да доставя необходимите резервни части.

- Сервизира,  поддържа и профилактира, включително при аварийни ситуации

( блокиране на източника или при аварийно отрязване на задвижващото жило     или др. подобни),  както и да извършва настройки (при необходимост) на апарата за брахитерапия, както и да доставя необходимите резервни части .

- Сервиз и подръжка на прилежащия към уредбата за брахитерапия комплект дозиметрична апаратура ( според спецификацията).

- Поддържа и сервизира пациентска маса, като се включва и доставка на резервни части.

- Сервизира или подменя ( ако е небходимо ) апликатори ( всички налични видове, включително и тези за контрол на качество и калибровка )  или свъзващите ги към апарата аксесоари.

7.   Регулярна доставка ( 3 пъти годишно ) на радиоактивен източник 192- иридий

( според посочената спецификация ),  извършване на подмяната му , като редом     с това калибриране ,  настройка на апарата и контрол на качеството.  Приемане на отработения  (стария ) източник.