Приложение № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Мобилен рентгенов апарат, тип Кугел

| № | Минимални изисквания |
| --- | --- |
| 1 | Високочестотен моноблок генератор ≥ 4KW |
| 2 | Термален капацитет на моноблока ≥ 670 KHU |
| 3 | Управление от сензорен „тъч – скрийн” екран ≥ 7” |
| 4 | Акустична и светлинна аларма за рентгенова емисия |
| 5 | Меню на български език |
| 6 | Захранване – еднофазово 220 V/ 50 Hz |
| 7 | Максимална консумация на ток : не по – голяма от 16 A |
| 8 | Автоматичен контрол и протекция на филаментния ток |
| 9 | Протекция от превишаване на тока и на волтажа |
| 10 | Защита от претоварване на тръбата |
| 11 | Автоматично следене на kHU на моноблока |
| 12 | Съобщения с описание на грешки |
| 13 | Рентгенова тръба със стационарен анод |
| 14 | Два фокуса : 0.5 – 1.5 mm |
| 15 | Обхват на kV : не по – малък от 40 – 110 кV, стъпка 1кV |
| 16 | Обхват на mA : не по – малък от 25 – 100 mA , поне 6 стъпки |
| 17 | Времеви обхват: не по – малък от 0.001 до 6,3 s , поне 35 стъпки |
| 18 | Обхват на mAs: не по – малък от 0.1 - 200, поне 26 стъпки |
| 19 | 3–точково опериране ( kVp- mA- време) |
| 20 | 2- точково опериране ( kV- m As ) |
| 21 | Анатомични програми: не по –малко от 500 |
| 22 | Не по – малко от 5 - нива на компенсация на дебелината на пациентите |
| 23 | Контрол на експозицията: с бутони от конзолата или с двустепенен бутон с удължаващ кабел ( не по – къс от 3.8 м) |
| 24 | Ръчно управляван колиматор |
| 25 | Ротация на колиматора : не по -малко от ± 90° |
| 26 | Лампа за симулация на рентгеновото поле и автоматично изключване след 30 сек. |
| 27 | Мобилен контрабалансиран статив |
| 28 | Вариабилно разстояние фокус – под в обхват не по – малък от 450 mm до 2000 mm |
| 29 | Минимален обхват на ротация на статива на моноблока : +90° / -90° |
| 30 | Минимален обхват на ротация на моноблока : -57° / +167° |
| 31 | Антистатични гумени колелца със спирачна система |
| 32 | Чекмедже с оловна защита, капацитет за поне 6 бр. големи касети |
| 33 | Ширина в транспортна позиция : ≤ 70 cm за лесно преместване в тясно пространство |
| 34 | Височина в транспортна позиция : ≤ 160 ( H ) cm |
| 35 | Tегло : ≤ 165 кг |
| 36 | RS 232 порт за ъпгрейд на софтуера |
| 37 | Възможност за надграждане с АЕС |
| 38 | Възможност за бърз ъпгрейд до дигитална мобилна рентгенова система с детектор безжичен плосък панел, с интегрирана контролна конзола, вграден 19” LCD сензорен екран, постобработка на образите и DICOM приложения с помоща на предлаган от същия производител комплект за ъпгрейд |
| 39 | Възможност за дигитално надграждане с Full HD таблет и софтуер с пълна DICOM функционалност |
| 40 | Апаратът е фабрично нов, не е използван за демонстрационни цели, не е рециклиран и е произведен през 2019 г. (Доказва се с декларация от производителя – оригинал или нотариално заверено копие.) |

Дата: 15.10.2019г.						Изготвил:

/Н.Генчева- началник ООД/